## CORPO DE PROVA
| Estudo de Repetibilidade e Reprodutibilidade para Avaliação Metrológica dos Inspetores | RQ212 Rev: 00 Data: 26/04/2024
Código - Descrição: | 245.021.75 - TRY-WAY SM150-V19-PC-0059 - 52002760
Elemento geométrico: | Diâmetro
Especificação: | 73mm ±2mm
Data: | 2024-05-13
Responsável: | Alan Weiland
Inspetores avaliados: | (A) Nelson Rodrigues (B) Hariel dos Santos (C) Eduardo Grassmann
Foto do Elemento Geométrico em Análise
Desenho do Objeto da Análise
Ø

## R&R
|  |  | Estudo de Repetibilidade e Reprodutibilidade para Avaliação Metrológica dos Inspetores | [8 empty] | RQ212 Rev: 00 Data: 26/04/2024 | [7 empty] | Estudo de Repetibilidade e Reprodutibilidade para Avaliação Metrológica dos Inspetores | [11 empty] | RQ212 Rev: 00 Data: 26/04/2024
Peça |  |  | 245.021.75 |  |  | Nome do Equipamento: |  |  | Paquímetro Analógico Mitutoyo |  |  | Peças (n): |  | 10 |  |  | Peça |  |  | 245.021.75 |  |  | Nome do Equipamento: |  |  | Paquímetro Analógico Mitutoyo |  |  |  |  | Peças (n): |  | 10
Características: |  |  | Diâmetro (mm) |  |  | Equipamento No.: |  |  | PQ54 |  |  | Operadores: |  | 3 |  |  | Características: |  |  | Diâmetro (mm) |  |  | Equipamento No.: |  |  | PQ54 |  |  |  |  | Operadores: |  | 3
Especificações: |  |  | 73 mm |  |  | Tipo do Equipamento: |  |  | Escala Métrica |  |  | Repetições (r) : |  | 3 |  |  | Especificações: |  |  | 73 mm |  |  | Tipo do Equipamento: |  |  | Escala Métrica |  |  |  |  | Repetições (r) : |  | 3
Data: |  |  | 2024-05-13 |  |  | Responsável: |  |  | Alan Weiland |  |  | Tolerância: |  | 2 |  |  | Data: |  |  | 2024-05-13 |  |  | Responsável: |  |  | Alan Weiland |  |  |  |  | Tolerância: |  | 2
Repetição |  |  | Peça | [9 empty] | Médias |  |  |  | ANÁLISE GRÁFICA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Operador | OPER. A | 1 | 72.8 | 73 | 72.8 | 72.6 | 72.4 | 73 | 72.4 | 73 | 72.8 | 72.6 |  | 72.74 | [19 empty] | 0 | 0
|  | 2 | 72.4 | 73 | 72.8 | 72.4 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.8 | 73 | 72.5 |  | 72.67 | [19 empty] | 0 | 0
|  | 3 | 72.4 | 72.8 | 72.6 | 72.2 | 72.4 | 72.8 | 72.4 | 72.2 | 72.6 | 72.4 |  | 72.48 | [19 empty] | 72.6274 | 72.6274
|  | Média | 72.5333 | 72.9333 | 72.7333 | 72.4 | 72.4667 | 72.8 | 72.4667 | 72.6667 | 72.8 | 72.5 |  | 72.63
|  | Amplitude | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |  | 0.34 | [19 empty] | 0 | 0
| OPER. B | 1 | 72.5 | 73.1 | 72.6 | 72.3 | 73.4 | 72.8 | 72.5 | 72.6 | 73.1 | 72.7 |  | 72.76 | [19 empty] | 0 | 0
|  | 2 | 72.6 | 73.1 | 72.7 | 72.5 | 72.8 | 72.7 | 72.5 | 72.6 | 73.3 | 72.7 |  | 72.75 | [19 empty] | #REF! | #REF!
|  | 3 | 72.6 | 73.3 | 72.7 | 72.5 | 72.8 | 72.7 | 72.5 | 72.6 | 72.6 | 72.8 |  | 72.71
|  | Média | 72.5667 | 73.1667 | 72.6667 | 72.4333 | 73 | 72.7333 | 72.5 | 72.6 | 73 | 72.7333 |  | 72.74
|  | Amplitude | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |  | 0.21
| OPER. C | 1 | 72.5 | 72.53 | 72.5 | 72.5 | 72.51 | 72.52 | 72.51 | 72.51 | 72.5 | 72.53 |  | 72.511
|  | 2 | 72.5 | 72.53 | 72.5 | 72.5 | 72.53 | 72.52 | 72.51 | 72.51 | 72.5 | 72.53 |  | 72.513
|  | 3 | 72.5 | 72.53 | 72.5 | 72.5 | 72.53 | 72.52 | 72.51 | 72.51 | 72.5 | 72.53 |  | 72.513
|  | Média | 72.5 | 72.53 | 72.5 | 72.5 | 72.5233 | 72.52 | 72.51 | 72.51 | 72.5 | 72.53 |  | 72.5123
|  | Amplitude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.002
Média da peça |  |  | 72.5333 | 72.8767 | 72.6333 | 72.4444 | 72.6633 | 72.6844 | 72.4922 | 72.5922 | 72.7667 | 72.5878 |  | 72.6274
0.43222
Repetições |  |  | Peça 1: D4; Peça 5: 0.184; Peça 9: Operadores | K2
2 |  |  | Peça 1: 3.27; Peça 5: 0.22767; Peça 9: 2 | 0.7071
3 |  |  | Peça 1: 2.58; Peça 5: 0.47472; Peça 9: 3 | 0.5231
Repetibilidade |  |  | Peça 3: Repetições; Peça 5: K1; Peça 7: Variação
|  |  | 0.10871 |  | 2 |  | 0.8862 |  |  |  | DN
Reprodutibilidade |  |  | Peça 3: 3; Peça 5: 0.5908; Peça 9: VT | TOL
|  |  | Peça 3: Peças; Peça 5: K3; Peça 7: %VE =100 [VE/DN]; Peça 9: 51.77% | 32.61%
|  |  | 0.11743 |  | 2 |  | 0.7071
Repetitividade & Reprodutibilidade |  |  | Peça 3: 3; Peça 5: 0.5231; Peça 7: %VO =100 [VO/DN]; Peça 9: 55.92% | 35.23%
[5 empty] | 4 |  | 0.4467
|  |  | Peça 1: 0.16002; Peça 3: 5; Peça 5: 0.403; Peça 7: %R&R =100 [R&R/DN]; Peça 9: 76.2% | 48.01%
Variação do Processo (VP) |  |  | Peça 3: 6; Peça 5: 0.3742
|  |  | Peça 1: 0.13598; Peça 3: 7; Peça 5: 0.3534; Peça 7: %VP = 100[VPDN]; Peça 9: 64.75% | 40.79%
Variação Total (VT) |  |  | Peça 3: 8; Peça 5: 0.3375
[5 empty] | 9 |  | 0.3249 |  | ndc = 1,41[VP/R&R] = |  |  | 1
|  |  | 0.20999 |  | 10 |  | 0.3146 |  | Inaceitável p/ estimar parâmetros do processo
Resultado do Teste: | [16 empty] | 72.6841 | 72.6841 | 72.6841 | 72.6841 | 72.6841 | 72.6841 | 72.6841 | 72.6841 | 72.6841 | 72.6841
|  |  | Peça 3: VT; Peça 4: Sistema de medição reprovado |  |  |  |  | 72.5708 | 72.5708 | 72.5708 | 72.5708 | 72.5708 | 72.5708 | 72.5708 | 72.5708 | 72.5708 | 72.5708
|  |  | Peça 3: TOL; Peça 4: Sistema de medição necessita melhoria |  |  |  |  | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274
L A U D O F I N A L
FORAM AVALIADOS 03 INSPETORES NESSA RODADA. A CARACTERÍSTICA GEOMÉTRICA AVALIADA TEM GRANDE VARIABILIDADE NATURAL. EVIDENCIADO QUE AS MEDIÇÕES REALIZADAS PELO INSPETOR (C) TEM VÍCIO DE FORMA NA AMPLITUDE DAS MEDIÇÕES, UMA VEZ QUE TEVE VARIAÇÃO QUASE NULA NA MEDIÇÃO DE PRATICAMENTE TODAS AS PEÇAS. UMA ANÁLISE PONTO A PONTO DAS MEDIÇÕES PERMITE INFERIR QUE OS INSPETORES (A) E (B) TÊM DIFICULDADE EM IDENTIFICAR VARIAÇÕES DE MEDIDA NA ESCALA CENTESIMAL, VISTO QUE MUITAS MEDIDAS TIVERAM VALORES REPETIDOS E LIMITADOS A CASA DECIMAL. O INSPETOR (C) TAMBÉM REGISTROU MEDIDAS QUE NÃO PODERIAM TER SIDO MEDIDAS COM UM PAQUÍMETRO COM RESOLUÇÃO DE 0,02MM.
|  |  | RESPONSÁVEL : |  |  | Alan Weiland |  |  | DATA : | 2024-05-13
|  | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inspetor A | Peça 10: Inspetor B | [9 empty] | Inspetor C
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LSCr |  | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472
LSC |  | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157 | 72.8157
LIC |  | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392 | 72.4392
MÉDIA |  | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274 | 72.6274
gráfico das médias
|  |  | 2peças | 3peças
|  | a2 | 1.88 | 1.023 | 1.023 | LSC | x+a2r | 72.8157
|  | d3 | 0 | 0 |  | LIC | x-a2r | 72.4392
|  | d4 | 3.267 | 2.574 |  | média |  | 72.6274
|  | r médio | 0.184
Xa =
Ra =
Xb =
Rb =
Xc =
Rc =
X =
Rp =
R =(Ra+Rb+Rc)/ #Op =
XDIFF = max(X) - min(X) =
UCLR = R x D4 =
VE = R x K1 =
VO2 = (XDIFFxK2)2 - (EV2/(nr))
VO =
R&R2 = VE2 + VO2
R&R =
VP = Rp x K3 =
VT2 = R&R2 + VP2
VT =
GRÁFICO DAS MÉDIAS
Esse gráfico mostra que a fonte principal de variação está na caracterítica geométrica da peça, e dentre as peças a que tem maior desvio em relação a cota é apeça 9. Chega-se a tal conclusão porque o valor médio encontrado por todos os inspetores é descolado do valor alvo justamente na peça 9. Também porque as médias de todos os operadores variam de forma semelhante para as mesmas peças.
GRÁFICOS DAS AMPLITUDES
- SUPERPOSTA
- LADO A LADO
Esses gráficos apresentam a amplitude das medições realizadas por cada operador em cada peça. Nesses gráficos é possível identificar os outliers, operadores que para a mesma peça encontraram medidas com valores discrepantes.

## Validação (hidden)
|  |  | MSA - Estudo de Repetibilidade e Reprodutibilidade Variação Total / Tolerância (4ª Edição) | [8 empty] | Identificação: | [5 empty] | MSA - Estudo de Repetibilidade e Reprodutibilidade Variação Total / Tolerância (4ª Edição) | [11 empty] | Identificação: |  | 0
[12 empty] | Revisão: | [17 empty] | Revisão: |  | 0
[12 empty] | Data: | [17 empty] | Data: |  | 0
Peça | [5 empty] | Nome do Equipamento: |  |  | Trena |  |  | Peças (n): |  | 10 | Peça | [5 empty] | Nome do Equipamento: |  |  | Trena |  |  |  |  | Peças (n): |  | 10
Características: |  |  | Comprimento em mm |  |  | Equipamento No.: | [5 empty] | Operadores: |  | 3 | Características: |  |  | Comprimento em mm |  |  | Equipamento No.: | [7 empty] | Operadores: |  | 3
Especificações: | [5 empty] | Tipo do Equipamento: |  |  | Escala Métrica |  |  | Repetições (r) : |  | 3 | Especificações: | [5 empty] | Tipo do Equipamento: |  |  | Escala Métrica |  |  |  |  | Repetições (r) : |  | 3
Data: |  |  | 26/04/224 |  |  | Responsável: |  |  | Alan Weiland |  |  | Tolerância: |  | 10 | Data: |  |  | 26/04/224 |  |  | Responsável: |  |  | Alan Weiland |  |  |  |  | Tolerância: |  | 10
Repetição |  |  | Peça | [9 empty] | Médias
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | A N Á L I S E G R Á F I C A
Operador | OPER. 63 | 1 | 0.29 | -0.56 | 1.34 | 0.47 | -0.8 | 0.02 | 0.59 | -0.31 | 2.26 | -1.36 |  | 0.194 | [18 empty] | 0 | 0
|  | 2 | 0.41 | -0.68 | 1.17 | 0.5 | -0.92 | -0.11 | 0.75 | -0.2 | 1.99 | -1.25 |  | 0.166 | [18 empty] | 0 | 0
|  | 3 | 0.64 | -0.58 | 1.27 | 0.64 | -0.84 | -0.21 | 0.66 | -0.17 | 2.01 | -1.31 |  | 0.211 | [18 empty] | 0.0014444 | 0.0014444
|  | Média | 0.44667 | -0.60667 | 1.26 | 0.53667 | -0.85333 | -0.1 | 0.66667 | -0.22667 | 2.0867 | -1.3067 |  | 0.19033
|  | Amplitude | 0.35 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.11 |  | 0.184 | [18 empty] | 0 | 0
| OPER. 439 | 1 | 0.08 | -0.47 | 1.19 | 0.01 | -0.56 | -0.2 | 0.47 | -0.63 | 1.8 | -1.68 |  | 0.001 | [18 empty] | 0 | 0
|  | 2 | 0.25 | -1.22 | 0.94 | 1.03 | -1.2 | 0.22 | 0.55 | 0.08 | 2.12 | -1.62 |  | 0.115 | [18 empty] | #REF! | #REF!
|  | 3 | 0.07 | -0.68 | 1.34 | 0.2 | -1.28 | 0.06 | 0.83 | -0.34 | 2.19 | -1.5 |  | 0.089
|  | Média | 0.13333 | -0.79 | 1.1567 | 0.41333 | -1.0133 | 0.026667 | 0.61667 | -0.29667 | 2.0367 | -1.6 |  | 0.068333
|  | Amplitude | 0.18 | 0.75 | 0.4 | 1.02 | 0.72 | 0.42 | 0.36 | 0.71 | 0.39 | 0.18 |  | 0.513
| OPER. 383 | 1 | 0.04 | -1.38 | 0.88 | 0.14 | -1.46 | -0.29 | 0.02 | -0.46 | 1.77 | -1.49 |  | -0.223
|  | 2 | -0.11 | -1.13 | 1.09 | 0.2 | -1.07 | -0.67 | 0.01 | -0.56 | 1.45 | -1.77 |  | -0.256
|  | 3 | -0.15 | -0.96 | 0.67 | 0.11 | -1.45 | -0.49 | 0.21 | -0.49 | 1.87 | -2.16 |  | -0.284
|  | Média | -0.073333 | -1.1567 | 0.88 | 0.15 | -1.3267 | -0.48333 | 0.08 | -0.50333 | 1.6967 | -1.8067 |  | -0.25433
|  | Amplitude | 0.19 | 0.42 | 0.42 | 0.09 | 0.39 | 0.38 | 0.2 | 0.1 | 0.42 | 0.67 |  | 0.328
Média da peça |  |  | 0.16889 | -0.85111 | 1.0989 | 0.36667 | -1.0644 | -0.18556 | 0.45444 | -0.34222 | 1.94 | -1.5711 |  | 0.0014444
3.5111
Repetições |  |  | Peça 1: D4; Peça 5: 0.34167; Peça 9: Operadores | K2
2 |  |  | Peça 1: 3.27; Peça 5: 0.44467; Peça 9: 2 | 0.7071
3 |  |  | Peça 1: 2.58; Peça 5: 0.8815; Peça 9: 3 | 0.5231
Repetibilidade |  |  | Peça 3: Repetições; Peça 5: K1; Peça 7: Variação
|  |  | 0.20186 |  | 2 |  | 0.8862 |  |  |  | DN
Reprodutibilidade |  |  | Peça 3: 3; Peça 5: 0.5908; Peça 9: VT | TOL
|  |  | Peça 3: Peças; Peça 5: K3; Peça 7: %VE =100 [VE/DN]; Peça 9: 17.61% | 12.11%
|  |  | 0.22967 |  | 2 |  | 0.7071
Repetitividade & Reprodutibilidade |  |  | Peça 3: 3; Peça 5: 0.5231; Peça 7: %VO =100 [VO/DN]; Peça 9: 20.04% | 13.78%
[5 empty] | 4 |  | 0.4467
|  |  | Peça 1: 0.30577; Peça 3: 5; Peça 5: 0.403; Peça 7: %R&R =100 [R&R/DN]; Peça 9: 26.68% | 18.35%
Variação do Processo (VP) |  |  | Peça 3: 6; Peça 5: 0.3742
|  |  | Peça 1: 1.1046; Peça 3: 7; Peça 5: 0.3534; Peça 7: %VP = 100[VPDN]; Peça 9: 96.38% | 66.28%
Variação Total (VT) |  |  | Peça 3: 8; Peça 5: 0.3375
[5 empty] | 9 |  | 0.3249 |  | ndc = 1,41[VP/R&R] = |  |  | 5
|  |  | 1.1461 |  | 10 |  | 0.3146 |  | Recomendada p/ estimar parâmetros do processo
Resultado do Teste: | [14 empty] | 0.10668 | 0.10668 | 0.10668 | 0.10668 | 0.10668 | 0.10668 | 0.10668 | 0.10668 | 0.10668 | 0.10668
|  |  | Peça 3: VT; Peça 4: Sistema de medição deve ser analisado |  |  | -0.10379 | -0.10379 | -0.10379 | -0.10379 | -0.10379 | -0.10379 | -0.10379 | -0.10379 | -0.10379 | -0.10379
|  |  | Peça 3: TOL; Peça 4: Sistema de medição deve ser analisado |  |  | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444
L A U D O F I N A L
|  |  |  | SISTEMA DE MEDIÇÃO APROVADO. | [6 empty] | 0
|  |  | X | SISTEMA DE MEDIÇÃO NECESSITA MELHORIAS E APROVAÇÃO DO CLIENTE.
|  |  |  | SISTEMA DE MEDIÇÃO REPROVADO. | [5 empty] | 0.26678 | 0
|  |  | RESPONSÁVEL : |  |  | Alan Weiland |  |  | DATA : | 26/04/224
|  | 0.35 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.11 | 0.18 | 0.75 | 0.4 | 1.02 | 0.72 | 0.42 | 0.36 | 0.71 | 0.39 | 0.18 | 0.19 | 0.42 | 0.42 | 0.09 | 0.39 | 0.38 | 0.2 | 0.1 | 0.42 | 0.67
|  | A | [19 empty] | C | bar: Peça 10
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8815
| LSC | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097
| LIC | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808
| MÉDIA | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444 | 0.0014444
gráfico das médias
|  |  | 2peças | 3peças
|  | a2 | 1.88 | 1.023 | 1.023 | LSC | x+a2r | 0.35097
|  | d3 | 0 | 0 |  | LIC | x-a2r | -0.34808
|  | d4 | 3.267 | 2.574 |  | média |  | 0.0014444
|  | r médio | 0.34167
Xa =
Ra =
Xb =
Rb =
Xc =
Rc =
X =
Rp =
R =(Ra+Rb+Rc)/ #Op =
XDIFF = max(X) - min(X) =
UCLR = R x D4 =
VE = R x K1 =
VO2 = (XDIFFxK2)2 - (EV2/(nr))
VO =
R&R2 = VE2 + VO2
R&R =
VP = Rp x K3 =
VT2 = R&R2 + VP2
VT =